Załącznik nr 3 do SIWZ

Przedmiot zamówienia

Chromatograf gazowy z detektorem masowym:

- Piec chromatograficzny o zakresie temperatur min. 40-400 °C i min. 4 rampach temperaturowych;

- Autosempler o dużej szybkości nastrzyku i możliwości dozowania dużych objętości;

- Dozownik typu split/splittes z elektroniczną kontrolą przepływu i możliwością programowania ciśnienia;

- Detektor masowy (pułapka jonowa) z jonizacją EI i możliwością rozbudowy do PCI i NCI; zakres skanowania 10-1000 Da z szybkością 10000 Da/s; źródło jonów zewnętrzne w stosunku do analizatora masy; automatyczne przełączanie między EI i CI we wszystkich modach (pełny zakres, SIS i MS/MS); tryb monitorowania pojedynczych jonów (SIM); regulowany potencjał jonizacji w zakresie min. 100 eV;

- Pompa turbomolekularna o wydajności min. 70 L/s;

- Zestaw komputerowy (procesor Pentium 4 min. 2,8 GHz, 512 RAM, DVD-R/W, monitor LCD 19”, drukarka laserowa, dysk min. 80 GB; dwie karty sieciowe Fast Ethernet) z oprogramowaniem sterującym i zbierającym dane z chromatografu w czasie rzeczywistym i umożliwiające analizę uzyskanych danych pracujący pod systemem Windows XP;

- Biblioteka widm NIST 2005;

- Biblioteka widm pestycydów;

- Kolumna chromatograficzna DB-35ms 30m x 0,25mm x 0,25μm lub zamiennik innej firmy;

- Zestaw startowy do zainstalowania i rozpoczęcia pracy chromatografu.